采购文件

项目名称：气象工程系统项目

项目编号：CG/JCGS-17-015-N

目录

第一章、竞争性磋商公告	3

一、项目概况	3

二、供应商资格要求	4

三、获取采购文件的时间、地点、方式	4

四、递交响应文件截止（评标）时间、地点	4

五、联系方式	4

第二章、采购内容及技术要求	5

一、项目说明	5

二、费率要求	5

三、资料要求	5

四、后续服务	5

第三章、供应商须知	7

一、供应商资格要求	7

二、响应文件的构成	7

三、评标与中标	8

第四章、响应文件格式与要求	11

格式一：	11

格式二：	12

格式三	13

格式四	14

格式五	15

# 第一章、竞争性磋商公告

鄂尔多斯伊金霍洛国际机场有限公司拟采用竞争性磋商的方式进行气象工程系统项目的采购，现邀请符合条件的供应商前来参与此次采购活动。

## 一、项目概况

（一）项目名称：气象工程系统项目

（二）项目编号：CG/JCGS-17-015-N

（三）采购人：鄂尔多斯伊金霍洛国际机场有限公司

（四）资金来源：企业自筹

（五）采购内容：

| 序号 | 名称 | 采购数量 | 产品要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中央处理服务器 | 1套 | 能够兼容鄂尔多斯机场现有气象设备，软件符合民航最新规范要求，具备双机热备功能。 |
| 2 | 年总薄、月总薄、气候志制作软件 | 1套 | 能够兼容本场观测发报软件 |
| 3 | 观测发报软件 | 1套 | 具有报文纠错功能，发送的报文能够在塔台、站调、预报自动观测系统终端上显示 |
| 4 | 监控软件 | 1套 | 全方位监控设备状态和业务流程 |

## 二、供应商资格要求

（一）供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

（二）投标人必须具有资质，根据2014年1月1日施行的《中国民用航空气象工作规则》（CCAR-177-R2）第177条和178条规定，首次使用与中国民用航空气象探测设备，应提供民航局组织的专家组出具的实验验证或试验验证合格证明。

（三）投标人须在投标文件中提供企业工商注册所在地或项目所在地检察机关出具的《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》（在有效期范围内）。

## 三、获取采购文件的时间、地点、方式

符合上述条件的供应商可于2017年6月27日起登录鄂尔多斯机场管理集团有限公司网站页面（网址：http://ordosairport.com/），点击“公告”栏中的“招标信息”栏，查询采购信息，点击信息公告页面左下角“附件”即可浏览、下载采购文件。

## 四、递交响应文件截止（评标）时间、地点

递交响应文件截止（评标）时间：2017年7月5日上午9：30

响应文件接收及评标地点：鄂尔多斯飞机场综合办公楼2楼205招标室

## 五、联系方式

联 系 人：霍建稳

联系电话：0477-3855901

邮    箱：597809252@qq.com

地    址：鄂尔多斯市伊金霍洛旗鄂尔多斯机场

# 第二章、采购内容及技术要求

## 一、项目说明

（一）项目预算:78万元

（二）付款方式：此设备无预付款，验收合格后付合同金额的95%，5%作为质保金，质保期满后10个工作日内支付。中标供应商须提供相应金额的增值税专用发票进行款项支付。

（三）质保期限：五年。在系统验收完成后的五年内，投标商必须免费为业主进行软件升级以满足CAAC，ICAO和WMO的最新标准和建议（包括系统软件，工作站应用软件等），投标文件中需提供制造商承诺书。

（四）供货期限：合同签订后30天内完成系统调试及培训。

## 二、项目要求

1.总体要求

1.1    总述

1.1.1这份文件中列出的技术指标是与自动气象观测系统设计、生产、测试和安装有关的要求。投标人必须按照招标文件各章节条款的内容和顺序逐项列表做出实质性应答。技术标书中的任何偏差都应在投标书中列出偏差表。任何不按此要求的投标文件将承担被拒绝接受的风险。中标后投标人在合同谈判中的任何偏差都不得超越此偏差表中已被用户确认的条款。凡是标有下划线的条款是重要的且必须满足的，对其中任何条款的不满足将承担被废标的风险。

1.1.2投标技术文件应包括投标产品详细的技术手册、样本图片、检测证明。如果投标书内容与详细的技术手册、样本图片、检测证明内容不一致，以详细的技术手册、样本图片、检测证明为准。

1.1.3系统的设计和制造必须采用现今成熟的技术，采用先进工艺。界面用户友好、运行可靠、操作方便是关键的考虑因素。

1.1.4系统的计算机硬件和软件应是易于扩展的，以满足资料数量和显示内容的增加。

1.2系统任务

系统是为气象，空中交通管制和其他相关用户设计的。它应24小时不间断地采集、处理各种气象数据（包括风向，风速，云高，能见度，压力，气温，相对湿度和降水），并实时地传输、显示在各用户终端上。

1.3设计标准及对投标的要求

1.3.1系统应符合以下标准的指标和要求

—ICAO Annex Ⅲ（最新版）

—ICAO Doc 8896-AN/893/4

—ICAO Doc 9328-AN/908

—CAAC MD-TM-2000-47

—WMO No.306, 8/49/386/488/544

—ANSI STD 2 136.1 Class ⅢB

—民用航空气象探测设施及探测环境管理办法（中华人民共和国交通运输部令2016年第7号

—《中国民用航空气象工作规则》（CCAR-117-R2）

—《跑道视程使用规则（试行）》 MD-TM-2000-47

—《民用航空飞行气象情报发布与交换办法》（AP-117-TM-01R2）

—《民用航空气象计量器具检定与校准管理办法》AP-117-TM-2010-06

—《民航空管系统气象工作质量管理办法》

—《民用航空机场气象台建设指南》AP-117-TM-2012-01

—《民用航空自动气象观测系统技术规范》AP-117-TM-2012-03

—《民用机场气象观测资料处理系统技术规范》(AP-117-TM-2012-04)

—《民用航空气象信息系统技术规范》（AP-117-TM-2012-05）

—《民用航空气象资料管理办法》（AP-117-TM-04）

—《民用航空气象地面观测规范》AP-117-TM-02R1

—《民航自动气象观测系统建设及运行规定》（民航空发〔2001〕84号）

—《中华人民共和国民用航空行业标准 民用航空气象 观测和报告》〔MH/T4016.1-2008〕

—《中华人民共和国民用航空行业标准 民用航空气象 设备技术要求》〔MH/T4016.5-2008〕

—《中华人民共和国民用航空行业标准 民用航空气象 电码》〔MH/T4016.6-2008〕

—《民用航空自动气象观测设备实验验证评估办法》（AP-117-TM-2014-01）

—《民用航空气象 第9部分：自动气象观测系统数据输出格式》（MH/T4016.9-2011）

易折易碎杆塔通用技术要求及检测规范AC-137-CA-2014-01

1.3.2系统设计和性能必须采用现今成熟技术，符合最新标准，达到目前较新工艺水平。系统所有的部件和模块为最新产品。并考虑界面友好，运行可靠，操作方便。

1.3.3*在本技术需求书中未明确说明的其他任何方面，均应当满足CAAC（中国民用航空总局）， ICAO（国际民用航空组织）和WMO（世界气象组织）的最新标准和建议。CAAC、ICAO和WMO标准或建议和运行要求会不断变化，故系统设计应合理，做到通过改变开关设置、跳线、插入模块或厂商的新软件可以容易地适应这些变化，在系统验收完成后的5年内，投标商必须免费为业主进行软件升级以满足CAAC，ICAO和WMO的最新标准和建议（包括系统软件，工作站应用软件等），投标文件中需提供制造商承诺书。

1.3.4 鄂尔多斯机场现有2012年安装维萨拉公司Avimet自动观测系统一套，外场设备包含两套MAWS301六要素自动气象站，一套独立风站，三套LT31大气透射仪，一套背景光亮度计，两套CL31云高仪，一套道面传感器和一套闪电传感器。室内设备包括一套机柜，一套机架式安装中央处理服务器，一套RSI50跑道灯光设置单元，一套TS16通信单元，六套工作站。

1.3.5此次招标增加一套中央处理服务器，升级软件完全符合民航最新规范，并具备双机热备功能。增加的软件系统需与已有设备无缝结合，软件升级不影响原系统运行。同时增加气候志和发送观测报文报功能，发送的观测报文在塔台、预报、站调的自动观测显示终端上显示。

1.3.6更新升级系统各类软件以符合最新民航规范要求。

1.3.7 在升级软件过程中，要采取必要的手段和措施，保证原有系统的正常运行，并且升级软件处理的数据与在用系统软件处理的数据要进行对比观测，通过行业验收后才能投入正式运行。

1.3.8系统的计算机硬件和软件应是易于扩展的，以满足资料数量和显示内容的增加。

1.3.9在系统整个设计、制造和安装过程中，厂商应就本系统与其它气象设施和空管设施的连网等相关事项协助用户。

2.系统功能：

2.1民航航空自动气象观测系统应当具有测量或计算气象光学视程（MOR）、跑道视程（RVR）、风向、风速、气压、气温、湿度、降水、云等气象要素的功能

2.2民用航空自动气象观测系统各用户终端应当具有显示系统测量和计算的实时气象要素的功能；应当具有按不同跑道分别显示气象观测要素的功能，气象要素的显示应当符合《民用航空气象地面观测规范》的规定。

2.3民用航空自动气象观测系统应当具有通过航空固定电信网（AFTN）和民航ATM网发送报文的功能；实时数据的输出格式应当符合规定的要求，提供符合行标9格式数据的接口。

2.4民用航空自动气象观测系统应当具有存储一年以上气象实时数据、报文等信息的功能；应当具有对存储的历史资料进行查询、显示、统计、检索、输出等功能。

2.5民用航空自动气象观测系统应当具有GPS授时或与外部无线电广播基准信号时钟同步的功能。

2.6民用航空自动气象观测系统应当具有整体运行状态、传感器工作状态等监控信息及系统日志的显示、告警、存储、查询等功能。

2.7系统应当具有中文界面支持的参数配置、数据显示、报文发送、信息查询功能；在软件界面中，具有中文配置界面可设置AFTN电报线路通讯参数、电报报头参数、机场信息等参数。系统中的气象数据、实时系统状态、传感器状态应有中文的数据显示。可实时查询历史气象数据以及系统、传感器历史故障信息，以上信息全应为中文显示。

2.8*民用航空自动气象观测系统应当具有兼容和被兼容其他观测设备、民用航空气象信息系统和民用机场气象信息观测资料处理系统等设备或系统的功能。系统通过更改配置文件可以处理民航认可的任一厂家观测设备数据，并提供实际案例证明

2.9 民用航空自动气象观测系统应当具有在雨、雪、沙尘、雾、霾等天气条件下获得准确的MOR 测量值和RVR 计算值的算法；

2.10 民用航空自动气象观测系统应当具有值班记录本自动记录功能，工作站的主要功能的所有操作应被记录，这些操作包括（但不限于）用户交接班信息，发报模式切换，各种业务功能提醒记录等。需在投标文件中提供产品说明书或官方网站上有关此项的说明。

2.11 *民用航空自动气象观测系统应部署数据库，所有计算后的气象数据及各种报文，电子观测簿等应在同一数据库中存储，便于用户维护、查询及二次开发

2.12 *应用软件应具有自动提取历史数据一键制作符合中国民航气象观测规范标准的观测月、年总簿并输出功能,统计的数据不能有漏项。

2.13 *可在软件界面中预留一部分用户自定义配置区，用户可根据需要自行在界面中添加气象要素，并安排其位置；

2.14 *各岗位终端显示界面中，可实时接收并更新人工观测数据，包括：人工主导能见度、天气现象、近时天气现象、云底高、云况云量云高等信息，投标人需提供软件示例

2.15民用航空自动气象观测系统观测用户终端应当具有：

（一）民用航空自动气象观测系统观测用户终端应分为显示终端和发报终端，并且应实现ATM和AFTN两路同时发报功能；

（二）自动编发机场天气报告和经人工干预后编发机场天气报告的功能，编发的报文应当符合《民用航空气象地面观测规范》和《民用航空气象第 6 部分：电码》的规定；

（二）直接修改机场天气报告报文错误和重新发送最后一份机场天气报告报文等快速纠错的功能；工作站生成的各类报文，都允许用户直接修改报文，并可对人工更正的报文进行二次校验。用户在最终发报时，软件有对即将发送的报文做最终校验的功能，如果即将发送的报文内容有误，可提示用户错误信息。需在投标文件中提供产品说明书或官方网站上有关此项的说明

（三）人工输入数据和编辑人工观测数据及相关资料的功能；

（四）自动接收趋势预报，并附加到METAR 和SPECI 报之后对外发布的功能。

2.16民用航空自动气象观测系统预报用户终端应当具有：

（一）直接修改趋势预报报文错误和重新向观测用户终端发送最后一份趋势预报等快速纠错的功能；

（二）将趋势预报发送到观测用户终端的功能。

2.17民用航空自动气象观测系统的用户终端应当具有对以下情况的告警功能：

（一）气象要素及其变化达到或通过特殊天气报告标准时，自动产生视觉和听觉的告警提示信息；

（二）当气压、气温等气象要素发生异常变化或输入不符合规定要求的气象要素时，系统应当自动产生听觉和文字提示信息；

（三）当系统及其传感器或其它功能模块出现故障时，系统应当自动产生视觉和听觉的告警提示信息。

2.18自动气象观测系统监控维护终端应当具有实时监测和保存系统运行情况、传感器工作状态和故障信息的功能。

2.19系统显示要求

2.19.1 民用航空自动气象观测系统空中交通管制塔台终端和机场运行管理终端应当具有显示如下气象要素和参数的功能：

（一）跑道接地地带、中间地带、停止端的风向和风速：瞬时值（包括跑道方向的顺风和顶风、垂直跑道的侧风）、2 分钟平均值（包括最小值、最大值、阵风、跑道方向的顺风和顶风、垂直跑道的侧风）；

（二）云底高度：云高仪测量的云底高度值；

（三）能见度：1分钟平均MOR值，1分钟平均的跑道方向能见度值（VIS）；

（四）跑道接地地带、中间地带、停止端的跑道视程：以实际跑道灯光强度计算的1 分钟平均跑道视程值、跑道灯光强度参数；

（五）气压：修正海平面气压（QNH）、场面气压（QFE）;

（六）气温、相对湿度、露点温度；

（七）降水：日降水量（协调世界时）、1小时内的降水量；

（八）人工输入的天气现象和云底高度值。

2.19.2民用航空自动气象观测系统中央处理单元、观测用户、预报用户及系统监控终端应当具有显示如下气象要素和参数的功能：

（一）跑道接地地带、中间地带、停止端的风向和风速：瞬时值（包括跑道方向的顺风和顶风、垂直跑道的侧风）、2 分钟平均值（包括最小值、最大值、阵风、跑道方向的顺风和顶风、垂直跑道的侧风）、10分钟平均值（包括最小值、最大值、阵风、跑道方向的顺风和顶风、垂直跑道的侧风）；

（二）云底高度：云高仪测量的云底高度值；

（三）能见度：1 分钟平均MOR 值、10 分钟平均MOR 值、1分钟和10分钟平均的跑道方向能见度值（VIS）；

（四）跑道接地地带、中间地带、停止端的跑道视程：10 分钟内的1 分钟平均最小值和平均最大值、跑道灯光强度参数、以实际跑道灯光强度计算的1 分钟平均跑道视程值、以最大（100％）跑道灯光强度计算的10分钟平均跑道视程值；

（五）气压：修正海平面气压（QNH）、场面气压（QFE）;

（六）气温、相对湿度、露点温度、日最高和最低气温、最高和最低气温出现的时刻（协调世界时）；

（七）降水：日降水量（协调世界时）、1小时内的降水量；

（八）人工输入的天气现象云底高度值、主导能见度值。

2.19.3民用航空自动气象观测系统其它用户终端应当具有显示如下气象要素和参数的功能：

（一）跑道接地地带、中间地带、停止端的风向和风速：瞬时值（包括跑道方向的顺风和顶风、垂直跑道的侧风和顶风）、2分钟平均值（包括最小值、最大值、阵风、跑道方向的顺风和顶风、垂直跑道的侧风）、10分钟平均值（包括最小值、最大值、阵风、跑道方向的顺风和顶风、垂直跑道的侧风）；

（二）云底高度：云高仪测量的云底高度值；

（三）能见度：1 分钟平均MOR 值、10 分钟平均MOR 值、1分钟平均的跑道方向能见度值（VIS）；

（四）跑道接地地带、中间地带、停止端的跑道视程：10 分钟内的1 分钟平均最小值和平均最大值、跑道灯光强度参数、以实际跑道灯光强度计算的1 分钟平均跑道视程值、以最大（100％）跑道灯光强度计算的10分钟平均跑道视程值；

（五）气压：修正海平面气压（QNH）、场面气压（QFE）;

（六）气温、露点温度、相对湿度、日最高和最低气温、最高和最低气温出现的时刻（协调世界时）；

（七）降水：日降水量（协调世界时）、1小时内的降水量；

人工输入的天气现象、云底高度值、主导能见度值。

2.20 系统具备制作气候志功能，具备以下功能：

（一）以机场月总簿表格作为数据源，生成气候志；

（二）可自动生成气候志报表以及各类要素的曲线图、玫瑰图等；

（三）可自动分析数据并且创建气候志模板，完成概述、航空气象要素、有关史料、气候资料表等框架，并对报表和气候志通用结构进行梳理、排版，最终生成word格式气候志模板。

2.21 系统具备发送观测报功能且进行如下校验:

（一）软件在编报时，有对服务器采集或人工输入的气象要素进行校验的功能；

（二）用户在最终发报时，软件有对即将发送的报文做最终校验的功能，如果即将发送的报文内容有误，可提示用户错误信息。

（三）可在用户输入报文内容时，自动在当前光标下弹出对话框用以提示用户即将输入内容的所有组合。

3操作环境

除了特别列出的设备外，所有设备和附件都应遵循以下环境要求：

3.1温度要求

对于室内设备 5 — +40 ℃

对于室外设备 -40 — +60 ℃

3.2相对湿度

对于室内设备: 可达 95% 无冷凝

对于室外设备, 可达 100%

3.3风速

对于室外设备: 160Km/H

3.4储存温度

-40 — +70℃

3.5可靠性要求

设备需在以上环境下操作。每台设备的平均无故障时间（MTBF ）应大于5000小时。

3.6电源

单相交流电源。

额定电压220V，允许额定上浮10%、下浮15%的波动。

额定频率50Hz，可在47Hz和53Hz间波动。

4文件

投标方和承包方应提供以下文件和数字、表格和图片（中文）。

4.1技术文件

如果承包方需要修改任何技术要求，在合同签署30天内，卖方应通过邮件向买方（合同签署方提

供3套技术文件，并传真通知买方。修改的技术文件应包括以下信息：

结构，模块号和分类

电源，电耗，环境要求和重量

解释更改的功能

设备部件和功能的流程图

样本和相关指标

4.2用户手册

投标方应提供两套中文的用户手册。

5质保和交货期

5.1系统质保：五年。在系统验收完成后的五年内，投标商必须免费为业主进行软件升级以满足CAAC，ICAO和WMO的最新标准和建议（包括系统软件，工作站应用软件等），投标文件中需提供制造商承诺书。

5.2交货期：合同签订后30天内完成系统调试及培训。

6调试和验收

6.1现场调试

厂商工程师负责在现场的最终检查和系统联调和校准。工程师在现场的费用由卖方承担。

6.2现场验收

在设备现场安装调试完成后，系统进入现场可靠性测试阶段，时间为7天。测试期间，系统工作稳定正常，未出现质量问题及设备故障，可安排现场验收。若出现质量问题及设备故障，现场验收顺延。

7培训

卖方应提供现场培训。

厂家培训

投标方应提供对系统使用单位的设备维护人员，至少6人进行40课时的系统使用、维护维修培训。

投标方提供相应技术资料及培训课件

现场培训

投标方应提供对系统适当的培训。培训项目应包含在报价中。现场培训由厂商派出的安装工程师在

成功安装完设备后进行。培训内容应为日常操作和维护。卖方承担培训教员在培训期间的一切费用。

8售后服务

投标方应提交多于十个（10）个的系统安装地清单。投标方应列出在中国能进行售后服务的分支机

构或代表处：地址、电话和工程师姓名。

9 投标人资格

投标人必须是从事相关电子设备生产与销售3年以上的合法制造商，有民航机场气象自动观测系统案例。投标人需按以上要求提供用户名单，并提供相应的证明材料(合同复印件或中标通知书)。本项目不接受代理商投标。

# 第三章、供应商须知

## 一、供应商资格要求

（一）供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

（二）投标人必须具有资质，根据2014年1月1日施行的《中国民用航空气象工作规则》（CCAR-177-R2）第177条和178条规定，首次使用与中国民用航空气象探测设备，应提供民航局组织的专家组出具的实验验证或试验验证合格证明。

（三）投标人须在投标文件中提供企业工商注册所在地或项目所在地检察机关出具的《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》（在有效期范围内）。

## 二、响应文件的构成

供应商编制的响应文件应包括但不少于下列内容：

1、投标承诺书；

2、法定代表人授权委托书；

3、项目分项报价明细表；

4、明确权利义务等内容；

5、保险期间后续服务承诺保证措施；

6、供应商应提供的各类证明材料：

（1）资格证明材料（包含营业执照（副本）原件、组织机构代码原件、税务登记证（副本）原件；

（2）供应商认为需提供的相关证明文件及资料 。

以上文件均需装订成册，响应文件需递交正本1份，副本4份，PDF格式电子文档1份(光盘或优盘)；以上资料需签字、盖章的必须由法定代表人或经其授权的代表签字，并加盖公章。响应文件在封面必须清楚地标明“正本”或“副本”字样。若副本与正本不符，以正本为准。响应文件及资料无论供应商是否中标均不予退还。

## 三、评标与中标

（一）成立磋商小组

鄂尔多斯机场公司采购管理部门组织成立竞争性磋商小组，小组将按照以下基本程序组织磋商：

1、供应商签到、抽取磋商顺序；

2、供应商资格及响应文件初审；

3、与供应商针对报价及相关服务等内容依次进行项目磋商；

4、根据磋商内容详细审查并评判；

5、根据供应商报价及磋商情况推荐并确定中标候选人。

（二）磋商与评标

1、资格初审

磋商小组各位评审对投标单位资质、响应文件进行初审，初审内容包括但不限于：企业资质类材料原件及资质是否符合采购文件要求；供应商的法定代表人身份证明或授权委托人的委托书及身份证件，确认供应商代表身份的真实性；响应文件格式及报价内容是否符合采购文件要求等。

各供应商代表身份真实性无法确定或供应商资质预审不合格的，不得参与本项目的竞争性磋商。响应文件不符合采购文件要求的，磋商小组集体协商决定处置情况，可允许供应商进行更正补救或取消该供应商磋商资格。

2、磋商

磋商小组对响应文件响应情况、报价比例、售后服务承诺、执行合同能力等方面进行全面比较与评价，了解和掌握各实质性响应供应商的响应程度，进行项目磋商准备。

供应商通过抽签的方法确定参加磋商供应商的磋商顺序，所有磋商小组成员集体与每位供应商分别进行单独磋商，磋商轮次由小组成员视情况而定。

- 评标原则

本项目采用综合投标报价法进行评标，即在最大限度地满足采购文件实质性要求前提下，磋商小组按照报价、供货周期、项目负责人答辩、投标人的业绩等综合评估，磋商小组按以上内容推荐两名成交候选供应商，第一名为中标单位。

- 确定成交供应商

若各供应商最终报价均超过了项目采购预算，采购人不能支付的，磋商活动终止；在推荐成交候选供应商之前，如果磋商小组超过三分之二成员认为排在前面的候选供应商的最终报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品商品质量或不能诚信履约，可要求其予以说明理由。否则，磋商小组可以取消该供应商的成交候选资格，按顺序由排在其次的候选供应商递补。

在磋商结束后，按照磋商小组成员推荐的候选供应商顺序确定排序第一的供应商即为成交供应商。如成交供应商拒绝与采购人签订合同，或签订合同后无法履约的，磋商小组可以取消该供应商的中标资格，由排在第二的成交候选供应商递补。

项目中标结果将于2-4个工作日后在集团公司网站上进行公布，供应商可自行登陆查询，不再另行通知。

# 第四章、响应文件格式与要求

## 格式一：

（相应文件封面）

竞争性磋商响应文件

（正本/副本）

项目名称：

项目编号：

竞标人名称

年    月    日

## 格式二：

目录

一、投标承诺书…………………………………………………………（ ）

二、法定代表人授权委托书……………………………………………（ ）

三、项目分项报价明细表………………………………………………（ ）

四、供应商公司介绍……………………………………………………（ ）

五、项目售后服务承诺和质量保证措施………………………………（ ）

六、各类证明材料…………………………………………………… （ ）

## 格式三：

投标承诺书

鄂尔多斯伊金霍洛国际机场有限公司：

1.按照已收到的项目编号为              的              采购项目采购文件要求，经我公司认真研究投标须知、技术规范、资质要求和其它有关要求后，我方愿按上述合同条款、技术规范、资质要求进行投标。我方完全接受本次招标文件规定的所有要求，并承诺在中标后履行我方的全部义务。我方的最终报价为总承包价，保证不以任何理由增加报价。如有缺项、漏项部份，均由我方无条件负责补齐。

2. 一旦我方中标，我方保证在合同签订后履行服务内容。

3. 我方同意所递交的响应文件在“投标须知”规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标如能中标，我方将受此约束。

4. 我方郑重声明：所提供的响应文件内容全部真实有效。

5. 我方接受招标文件所列须知中关于没收投标保证金的约定。

6. 我方同意提供按照贵方可能另外要求的与其投标有关的任何数据或资料。除非另外达成协议并生效，否则，中标通知书和本响应文件将构成约束双方合同的组成部分。

供应商名称：

详细地址：                        邮政编码：

电    话：        传    真：      电子函件：

供应商法人签字：

供应商法人授权代表签字：

供应商名称(公章)：

年 月 日

## 格式四：

法定代表人授权委托书

兹委派我单位        （姓名）参加贵单位组织的                  采购活动（项目编号：          ），委派人全权代表我单位处理本次竞标中的有关事务，并签署全部有关文件、协议及合同。我单位对委托代理人签署内容负全部责任。

本授权书于签字盖章后生效，在贵公司收到撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

委托代理人无转委权。

特此委托。

法定代表人身份证扫描件

（本证件需直接扫描，不允许粘贴）

委托代理人身份证扫描件

（本证件需直接扫描，不允许粘贴）

竞标人：（公章）

法定代表人：（签字）

年   月   日

## 格式五：

项目分项报价明细表

项目名称：

项目编号：

## 格式六：

供应商公司介绍（包括办公场所、组织结构、经营业绩等）

## 格式七：

项目售后服务承诺和质量保证措施

## 格式八：

各类证明材料