采购文件

项目名称：爆炸物/毒品探测仪采购项目

项目编号：CG/JCGS-22-025-N

2022年9月27日

目录

第一章 竞争性磋商公告	3

一、项目概况	3

二、获取采购文件的时间、地点、方式	3

三、响应文件接收截止（开标）时间及地点	3

四、联系方式	4

第二章 采购内容及技术要求	5

一、项目说明	5

二、项目要求	5

第三章 供应商须知	5

一、供应商资格要求	11

二、响应文件的构成	11

三、评标与中标	11

第四章、响应文件格式与要求	15

# 第一章 视频磋商公告

鄂尔多斯伊金霍洛国际机场有限公司拟采用视频磋商的方式采购爆炸物/毒品探测仪，现邀请符合条件的供应商前来参与此次采购活动。

## 一、项目概况

（一）项目名称：爆炸物/毒品探测仪采购项目

（二）项目编号：CG/JCGS-22-025-N

（三）采购人：鄂尔多斯伊金霍洛国际机场有限公司

（四）资金来源：	企业自筹

（五）采购内容：3台爆炸物/毒品探测仪。

## 二、获取采购文件的时间、地点、方式

符合上述条件的供应商可于2022年11月14日起将投标报名资料发送至jtgf2020@ 163.com，报名资料包含以下内容：投标项目报名信息（包含项目名称、供应商名称、联系人、联系电话、电子邮箱、供应商营业执照等内容），采购文件及视频方式将以电子邮件的形式发送到报名供应商邮箱。

## 三、响应文件接收截止（开标）时间及地点

点击信息公告页面正下方蓝色栏“我要报名”，填写准确的企业信息，报名截止时间：2022年11月24日下午17：00

递交响应文件截止（评标）时间：2022年11月25日上午9:30

递交的响应文件需加盖公章密封邮寄到我处（不接收到付），邮寄单号发送至联系人邮箱

响应文件接收及评标地点：鄂尔多斯机场管理集团办公楼2楼208招标室

## 四、联系方式

联系人：杨先生

联系电话：0477-3855870

邮    箱：jtgf2020@ 163.com

# 第二章技术要求

## 一、项目说明

（一）项目情况：本项目为一整包，不允许转包。

（二）质保期：2年

（三）控制价：90万元整。

（四）供货期：中标结果公告结束后45天内

（五）送货地点：鄂尔多斯伊金霍洛国际机场、鄂托克前旗敖勒召其通用机场、鄂托克旗乌兰通用机场、乌审旗嘎鲁图通用机场。具体送货地点以采购人实际需求为准。

（六）付款方式：无预付款。设备在规定时间内交付，且产品经中国民航科学技术研究院出具检测合格报告，完成验收。中标人提供13%增值税专用发票后支付95%的货款，剩余5%的货款作为质保金，在质保期结束后15个工作日内支付。（本项目需整体按固定资产开具发票）

## 二、项目要求

- 1.1技术标准和规范：

供应商必须依据现行国际安全标准和设计标准进行设备生产制造。

- 1.2、主要货物需求表

| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 爆炸物/毒品探测仪 | 台 | 3 |

- 1.3、技术要求：

- 1、 设备性能

1.1投标人提供设备的机械和控制系统的设计都应充分考虑人机关系，即操作的舒畅性、操作人员的视觉感受、操作的安全性和维护的方便性等。

（1）安全性：设备的结构和功能应确保使用和维护人员及设备本身的安全。

主机和主要部件必须符合中国国家标准的IP防护等级。

（2）耐久性：设备运行噪音低，故障率低，并能提供连续不断的服务。

设备部件应选用可靠性高、寿命长的名牌产品。

（3）适用性：设备应适应使用地的环境条件，满足功能要求，便于操作。

（4）实用性：设备应易于维护，其易损件在结构上应便于拆卸和更换。

2、爆炸物/毒品探测仪技术要求

该设备采用非放射源性电离源，基于离子迁移捕获质谱技术（ITMS）或离子迁移谱技术（IMS），对炸药、毒品的污染物和残余物为分析目标的微量探测仪器。

具体技术规格见下表：

| 序号 | 项目 | 技术及性能要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工作原理 | 非放射源性电离源，离子迁移捕获质谱技术（ITMS）或离子迁移谱技术（IMS） |
| 2 | 可检测物质数量 | 能够探测不少于45种物质（双模设备包括毒品和炸药，无需转换毒品和炸药模式），爆炸物种类包括但不限于：高性能炸药或可爆炸药-三硝基甲苯(TNT), 硝基酯(PETN, 硝化甘油，二硝酸乙二醇酯), 硝酸铵(NH4NO3)和 TATP；塑性炸药- RDX (C4), PETN, 和HMX；黑火药和其它炸药。双模设备毒品包括：可卡因, 海洛因, 四氢大麻酚,甲基苯丙胺, MDMA, 安非他明, MDA, 吗啡等，并可根据机场安检的实际需要添加新的检测物质。 |
| 3 | 取样方式 | 无需打开货物或行李包装，无需试剂，仅用取样布或取样纸擦拭来取样，痕量颗粒。 |
| 4 | 预热时间 | 冷启动时≤35min |
| 5 | 分析时间 | 平均检测分析时间≤8 s |
| 6 | 校正 | 根据气压和温度变化自动进行校正，即检测结果不受环境气压和温度的影响，同时可选择人工校正方式。 |
| 7 | 报警方式 | 视听报警，即显示屏显示被检测到的物质名称，仪器同时发出报警声音。 |
| 8 | 误报率 | ≤ 1% |
| 9 | 检出率 | ≥95% |
| 10 | 平均无故障工作时间（MTBF） | ≥20000小时。 |
| 11 | 灵敏度 | 不低于纳克级 |
| 12 | 检测结果 | 当检出危险品报警时，能检测出被检测物质的名称和相对量值，并在屏幕显示出来。 |
| 13 | 过负荷恢复时间和自动清洗功能 | 每次检测到爆炸物或毒品后，必须能够快速自动清洗。对浓度为1μg/μL的TNT、RDX溶液分别进行点样分析测试，恢复至清洁状态的清洁时间应不大于10min。 |
| 14 | 运行噪声 | 在环境本地噪声小于50dB(A)的区域，设备处于工作状态时，在距离设备10mm处任意点，声压计测得噪声不大于65db(A)。 |
| 15 | 数据留存及打印功能 | 配有内置打印机，可进行现场实时检测结果的打印。检测记录可留存，可快速硬拷贝或打印检测数据。 |
| 16 | 干燥剂 | 采用自再生循环系统，无需更换干燥剂，或可更换的干燥剂； |
| 17 | 电源 | 100~240 VAC,45-63Hz |
| 18 | 电池 | 内置支持热插拔电池，可满负荷工作1小时以上。 |
| 19 | 重量 | ≤15kg |
| 20 | 符合民航标准 | 具备民航准入许可证，符合民航验收内控标准，并在供货时提供检测证明 |
| 21 | 软件升级与 数据添加 | 生产厂家应出具承诺函，承诺负责系统软件终身免费升级，设备寿命期内免费扩展被检爆炸物数据库。运用此项功能，通过简单操作可将新发现的炸药输入并存储到检测物质数据库中，增加可检测到物质的所有相关安检数据。 |
| 22 | 体积 | 主机大小约为500mm (长) ×500mm (宽) ×400mm (高) （主机大小数据仅供参考） |
| 23 | 存储 | 硬盘容量不低于120G ，且支持扩展容量 |
| 24 | 运输 | 专用仪器设备加强包装箱 |
| 25 | 耗材 | 标定笔或验证笔12支或校准片180盒（25片/盒），采样片不低于12000片，或者设备所需其他耗材 （如供应商耗材名称不同的但为检测时确需的耗材，投标供应商需提供上述相近数量耗材并标明使用功能与方法） |
| 26 | 培训 | 提供厂家培训。合同签订一年内，提供不低于5天的本场上门维修员培训，并取得厂家授权相应等级的维修维护能力的确认，为我机场参加培训的人员提供考核合格证明。（培训地点：鄂尔多斯机场） |

*2.1本设备必须取得《中国民用航空安全检查设备使用许可证书》并在有效期内，设备使用验收技术检测指标必须符合《民用航空痕量爆炸物安全检查设备验收内控标准》。

2.2投标人需具有制造商授权，制造商本厂家投标无需授权。

第三章 供应商须知

## 一、供应商资格要求

供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

## 二、响应文件的构成

供应商编制的响应文件应包括但不少于下列内容：

1、投标承诺书；

2、法定代表人授权委托书；

3、项目分项报价明细表（包括所有费用）；

4、供应商应提供的各类证明材料：

（1）资格证明材料（包含营业执照（副本）原件；

（2）供应商认为需提供的相关证明文件及资料 。

注：以上文件均需装订成册，响应文件需递交正本1份，副本4份，PDF格式电子文档1份(光盘或优盘)；以上资料需签字、盖章的必须由法定代表人或经其授权的代表签字，并加盖公章密封。响应文件在封面必须清楚地标明“正本”或“副本”字样。若副本与正本不符，以正本为准。法定代表人或经其授权的代表需核对身份证，请携带身份证原件。响应文件及资料无论供应商是否中标均不予退还。

## 三、评标与中标

鄂尔多斯机场采购管理部门组织成立竞争性磋商小组，小组将按照以下基本程序组织磋商：

1.公布递交响应文件投标人名称。监督人员在磋商现场检查响应文件的密封情况，响应文件的密封情况经确认无误后，工作人员当众拆封。

2.磋商小组从供应商递交的响应性文件的有效性、完整性和对竞争性磋商文件的响应程度进行审查。经审查，递交响应文件供应商法定代表或其委托授权人身份与响应文件不符的；或未按照竞争性磋商文件规定装订、密封、签署、盖章的，按无效投标处理。

3.磋商与报价

A.磋商

磋商小组对投标文件响应情况、报价比例、企业业绩、执行合同能力等方面进行全面比较与评价，了解和掌握各实质性响应供应商的响应程度，做好磋商准备。

磋商小组通过投标人抽签的顺序确定投标人的磋商顺序，所有磋商小组成员集体与每位投标人分别进行单独磋商，磋商轮次由小组成员视情况而定。

B.报价

每一个磋商轮次进行一次报价，报价以书面形式须由法定代表人或其授权人签字确认后送交磋商小组。

4. 评标办法与确定成交供应商

（1）在满足竞争性磋商文件全部内容的基础上，磋商小组按照综合评分法，根据综合情况由高到低排列供应商顺序并推荐中标候选人。

（2）在磋商结束后，按照磋商小组推荐的中标候选人顺序确定排序第一的投标人为成交供应商，如成交供应商拒绝与采购人签订合同，或签订合同后无法履约的，磋商小组可以取消该供应商的中标资格，按顺序由排在其次的成交候选供应商递补，以此类推。

（3）评分细则

1）.价格权重60%

最低投标报价为基准价，投标报价得分=（基准价÷投标报价）×60%×100。

2）.商务及技术权重40%

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 业绩 （5分） | 投标企业近两年有同类业绩，以单项中标通知书（附清单）或合同（附清单）复印件为准，金额及公章必须清晰可见，不清晰不予评分。每有一项得1分，本项目最多得5分。 |
| 质量保证期限 （5分） | 质保期限满足最低要求（2年）的基础上，每延长半年加1分，最高得5分。 |
| 投标产品的技术参数响应程度 （20分） | 1.投标产品的技术参数响应招标文件要求，重要技术参数全部或部分优于招标文件要求。（10-20分） 2.投标产品的技术参数响应招标文件要求，重要技术参数满足招标文件要求。（6-9分） 3.投标产品的技术参数没有完全响应招标文件要求，部分一般技术参数（非主要）低于招标文件要求。（1-5分） 4.投标产品的技术参数没有响应招标文件要求，部分重要技术参数低于招标文件要求。（0分） |
| 售后服务、承诺 （10分） | 1.有详细、周到的售后服务及响应机制；（6-10分） 2.售后较详细，有响应机制；（1-5分） 3.缺项0分。 |

5.项目中标结果将于2-4个工作日后在鄂尔多斯机场管理集团网站或者鄂尔多斯国际机场微信公众号上进行公布，供应商可自行登陆查询，不再另行通知。

- 第四章、响应文件格式与要求

- （相应文件封面）

- 竞争性磋商响应文件

- （正本/副本）

- 项目名称：

- 项目编号：

- 竞标人名称

- 年    月    日

- 目录

- 1、企业资质文件。

- 2、法定代表人授权委托书

- 3、投标报价表

- 4、服务承诺书

- 5、供应商投标承诺书

- 6、业绩和其他佐证材料

- 1、企业资质文件

企业营业执照（副本）复印件

- 2、法定代表人授权委托书

兹委派我单位        （姓名）参加贵单位组织的                  采购活动（项目编号：          ），委派人全权代表我单位处理本次竞标中的有关事务，并签署全部有关文件、协议及合同。我单位对委托代理人签署内容负全部责任。

本授权书于签字盖章后生效，在贵公司收到撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

委托代理人无转委权。

特此委托。

法定代表人身份证扫描件

（本证件需直接扫描，不允许粘贴）

委托代理人身份证扫描件

（本证件需直接扫描，不允许粘贴）

竞标人：（公章）

法定代表人：（签字）

年   月   日

- 3、项目分项报价明细表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 名称 | 品牌型号 | 规格参数 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 |  |  |  |
| 供货期： 质保期： 税率： |  |  |  |  | 合计 |  |  |

（上附表格格式仅供参考）

备注：报价含运输安装调试等一切相关费用。

投标人法定代表人（或法定代表授权人）签字：

投标人（签章）：

年    月    日

- 服务承诺书

5、供应商投标承诺书

XXXX公司：

本投标人在参与XXXX项目（项目编号：XXXX）中做出如下承诺：

- 拥护国家治理政府采购领域商业贿赂工作决策，自觉遏制商业贿赂行为；

- 不向采购人、招标代理机构行贿或者提供不正当利益；

- 严格执行采购文件，在采购过程中不与采购人私下协商谈判；

- 不与采购人、招标代理机构或者其他供应商恶意串通；

- 保证公平竞争，不提供虚假材料谋取成交资格；

- 自觉维护采购市场秩序，不以不正当手段诋毁和排挤其他供应商；

- 按照采购内容和标准，在规定时限内与采购人签订采购合同；

- 成交后严格履行合同，不与采购人私自更改合同或降低合同标准，损公肥私。

如违背上述承诺，自愿按有关法律、法规、规章和制度的规定接受处罚。

投标人法定代表人（或法定代表授权人）签字：

投标人（签章）：

年    月    日

- 6、业绩和其他佐证材料